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1、 报名事项
（一）报名时间及地点：
1.报名时间：2026年8月10日至2026年8月17日（节假日除外），每天上午9:00～11:00，下午2:30～4:00，供应商必须在规定时间内提交相关资质及报名表（电子版+纸质版），逾期不再受理。如供应商需对报名材料及资质进行修改、补充，也须在报名时间内完成，逾期不再受理。
2.报名地点：哈尔滨医科大学附属第二医院物资中心A307室。
（二）报名材料要求：
1.竞选文件正本 1份、电子版形式1份（具体要求见附件2）。电子文档内容包括《耗材遴选采购报名表》及所有正本纸质资料扫描后的PDF版，PDF文本应与纸质文件正本一致。
2.我院在竞选有效期内及合同签订前均有权对供应商提供的资料（证明材料和证件的原件或复印件）进行核实。若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规处理，供应商承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
（三）二次遴选采购公告的情形：
对于第一次挂网不足3家供应商报名的，采购人会进行二次挂网。对于已经报名成功的供应商，无需在二次挂网期间再次报名。对于未报名或报名不成功的供应商，可在二次挂网期间进行报名。
（四）其他：
1.本项目支持部分产品报名。
2.实际采购产品和数量以采购人向供应商发送的送货通知为准。
3.本项目不接受联合体报名，不允许合同分包、转包。




第2章  采购需求
（竞选人提供“实质性响应承诺函”（见格式文件））
1、 产品目录及参数要求等
	序号
	产品名称
	基本用途
	功能/参数要求
	使用科室
	备注

	1
	一次性使用血管内成像导管
	用于在医疗机构中需要进行冠状动脉介入治疗患者的冠状动脉腔内影像学检查，血管内光相干断层成像（OCT）
	 适用于冠状动脉成像。本产品适用于直径2.0mm至3.5mm的血管；
参数：
1.头端17mm节段采用渐变式锥形设计
2.头端通过外径仅为2.2F，通过外径减小26%，为全行业最小通过外径
3.一体化成型的光镜技术，降低光源损耗，图像亮度提升44%
	导管室
	可与光学干涉断层成像移动系统配套使用

	2
	一次性宫腔镜组织切割器
	宫腔镜手术中，与宫腔组织切除动力系统配合使用，进行软组织刨削切割，粉碎手术操作
	1、应用范围：妇科专用
2、规格型号≥3种
3、切割刀管外径Φ≥3mm，工作长度≥32cm
4、刨削刀头硬度范围：刀鞘≥300HV0.2,刀头≥400HV0.2
5、传动组件、切割手柄以及切割刀，一体式设计，不可拆分，均一次性使用
6、侧面切割窗口设计，切割窗口同侧及背侧均有定位标识
7、切割手柄带有凸起颗粒，增加防滑性（提供产品实拍图）
8、自带负压吸引管路，可直接连接负压吸引瓶使用
9、吸引通道吸引量≥400mL/min
10、无菌提供，环氧乙烷（EO）灭菌
	妇产科腔镜室
	可与宫腔组织切除动⼒系统配套使用

	3
	一次性使用电子宫腔成像导管
	与医用内窥镜图像处理器配套使用，用于宫腔的成像和检查
	1、▲具备NMPA和FDA双认证，品质可靠
2、▲100万像素，呈现超高清手术画面
3、手柄与连接线一体式，不可拆分
4、导管、手柄、连接线均一次性使用，即用即抛，避免交叉感染
5、▲具备录像、拍照按钮，与器械插入部同侧，术者可直视，避免误操作，按需留存图像影像
6、0°视向角，可360°旋转，视场角≥120°，超广角视野，观察范围更广
7、导管先端部自带弯曲，便于观察宫腔两侧
8、插入部外径尺寸≥3种。
（1）最大外径≤6.4mm，且器械通道≥3.0mm
（2）最小外径≤4.1mm，临床免扩宫应用。
9、工作长度≤200mm
10、上进水、下出水设计，可持续循环灌流
11、进、出水口具有不同颜色标识
12、进、出水口具备鲁尔接口（国际通用）和宝塔接口两种连接方式
13、▲医用冷光源，色温范围与行业标准要求一致：3000~7000K，显色更好
	
	可与医用内窥镜图像处理器配套使用

	4
	一次性宫腔组织旋切活检器
	产品用于宫腔镜下切除和移除组织，供活检取样时使用
	1、已获美国FDA认证及中国NMPA认证，实现高效的手动切割
2、刀鞘直径≥3mm，钝性无创前端设计
3、工作长度≥36cm，可触达宫底，满足临床应用需求
4、旋转扭轮可实现刀管可360°自由旋转
5、机械传动组件设计，使握力十倍放大，实现组织的瞬间切割
6、平握手柄设计，上提按压手柄，切割更省力
7、侧面切割窗口设计，窗口背面印有定位标识
8、切割窗口可同时完成组织切除和组织吸引，切落组织可迅速吸出体外，轻松获取标本组织
9、切落组织边缘完整，无烧灼，可直接用于病理诊断
10、无需配套动力设备
11、无菌提供，包装盒内自带负压吸引管和旋切活检器，一体提供
12、已获得ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书
	
	可与宫腔内窥镜配套使用



二、其他要求
（一）供应商向采购人提供的所有资质证明必须合法有效，到期后应主动续期或更换，否则采购人有权利终止合同。
（二）合同有效期内，若因上级主管部门要求采购人对合同标的同类产品进行遴选采购，或政府要求进行集中采购招标的，招标结束并重新签订购销合同后，本合同自行提前终止。
（三）供应商承诺报价为全国黑龙江省（至少需勾选一项）最低价，合同有效期内，因政策或市场变化合同标的单价降低的，供应商应及时出具降价函，经采购人确认后，双方按降价后的单价执行。若非全国/黑龙江省最低价，采购人有权单方面终止合同，对降价后已送货未结算的产品，与供应商按全国/黑龙江省最低价结算；对降价后已送货且完成结算的产品，供应商应退回结算差价。
（四）合同有效期内，供应商不得擅自变更合同主体（含转让、并购导致主体变更等）；如需变更，须提前书面征得采购人同意，否则采购人有权解除合同，供应商赔偿因此造成的一切损失。
（五）其他违约责任：按合同约定执行。





第3章 评审程序及方法
1、 资格初审
（一）资格条件
	序号
	资格审查项
	审查内容

	1
	基本资格条件审查
	1.具有独立承担民事责任的能力
	（1）竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）（提供复印件）。 
（2）竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	竞选人提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）


	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	1.所投产品属于第一类医疗器械时，产品需提供“医疗器械备案凭证”；同时竞选人应满足下列条件之一：
（1）若竞选人是制造商，应具备第一类医疗器械生产备案凭证。
（2）若竞选人不是制造商，须具备有效企业营业执照（企业法人）。
	提供相关证件复印件并加盖竞选人公章




	
	
	2.所投产品属于第二类和第三类医疗器械时，产品需提供“医疗器械注册证”；同时竞选人应满足下列条件之一：
（1）若竞选人是制造商，竞选人应具备医疗器械生产许可证。
（2）若竞选人不是制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，竞选人应具备经营第二类医疗器械的备案证明；所投产品属于第三类医疗器械的，竞选人应具备医疗器械经营许可证。
	提供相关证件复印件并加盖竞选人公章


	
	
	3.《医药价格和招采信用评级等级承诺书》。
	不得是医药价格和招采信用评级等级为“中等”“严重”及“特别严重”企业。


备注：
所有纸质版材料（包括报名表、所有资质）均需加盖供应商公章鲜章（具体要求见附件2），对应资质扫描件（PDF版）发送至邮箱hydeywzzx@163.com（文件命名为：项目编号 项目名称 竞选人名称）。
（二）报名材料及资质由物资中心进行初审。
（三）未通过资格初审的供应商，不得进入后续的遴选采购流程。
[bookmark: _Toc31255][bookmark: _Toc20473]
2、 评审程序
1.对于报名成功的产品，我院将通过遴选采购联合评审会的形式，对报名产品进行评审，确定中选结果。
2.我院会在评审会前以短信或邮箱（报名材料上所留电话或邮箱）通知报名成功的供应商进行报价。
3.若联系方式（包括但不限于电话、电子邮箱等）有变化，请务必正式通知我院物资中心相关工作人员。





第四章  竞选文件格式
（未规定格式的，由竞选人自定）

目  录

资格文件及其他
（一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)复印件。
（二）法定代表人身份证明及授权委托书
（三）特定资格条件证明材料
（四）其他资质（详见附表2中报名供应商信息审核表）
（五）承诺
1.基本资格条件承诺函
2.实质性响应承诺函
3.遴选采购最低价承诺书
4.医药价格和招采信用评级等级承诺书及无不良信用记录证明
5.产品质量及售后服务承诺书
[bookmark: _Toc277082657][bookmark: _Toc430530546][bookmark: _Toc224103511][bookmark: _Toc287620830][bookmark: _Toc27983325][bookmark: _Toc287607883]
（一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)复印件。（格式自定）


































（二）
法定代表人身份证明

致哈尔滨医科大学附属第二医院：
                              （法定代表人姓名及身份证号码）在
                       （竞选人名称）任     （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。



                     竞选人：                     （盖竞选人单位公章）                                             
年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX                 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX
（附：法定代表人身份证正反面复印件）



— 20 —

法定代表人授权委托书

致哈尔滨医科大学附属第二医院：
                            （竞选人法定代表人姓名及身份证号码）是
                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理        （项目名称）（项目编号）的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。


被授权人：                           竞选人法定代表人：
（签署或盖章）                         （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）
                  
                        



竞选人：                     （盖竞选人单位公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX
注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。


[bookmark: _Toc509218867][bookmark: _Toc27983332]（三）特定资格条件证明材料（格式自定）

































（四）其他资质（格式自定）

































（五）承诺
基本资格条件承诺函


致哈尔滨医科大学附属第二医院：
                      （竞选人）郑重承诺：
1. 我方目前生产经营状态正常，没有被有权机关吊销营业执照、吊销经营许可、责令停业、暂停或取消投标资格、以及财产被接管或冻结情况。
2. 我方没有直接或间接地与   哈尔滨医科大学附属第二医院                  为遴选本次耗材进行设计、编制规范、临床试用、专家评审等流程有任何关联。
3. 我方不是与 哈尔滨医科大学附属第二医院 存在利害关系可能影响入围遴选公正性的法人、其他组织或者个人。
4. 我方单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，没有同时参加同一项目耗材遴选。
5. 我方提交的所有申请资料及承诺书无弄虚作假。我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6. 我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受配合医院提供相关证明材料，证明我方符合《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》相关规定条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

竞选人： 	（盖竞选人单位公章）

 	年   月   日  





实质性响应承诺函

致哈尔滨医科大学附属第二医院：

我公司	       （竞选人名称）    参加了贵单位                （项目名称）（项目号）       的竞选，若我公司中选，自愿对比选文件第二章规定的全部内容作出实质性响应承诺,相关要求全部纳入合同约定条款中。
特此承诺！


            竞选人： 	（盖竞选人单位公章）

  	年   月   日  




















遴选采购最低价承诺书

致哈尔滨医科大学附属第二医院：
本公司承诺：参加贵院遴选采购的       产品的报价为目前全国黑龙江省（至少勾选一项）。并承诺：
1. 若非上述勾选最低价，医院有权单方面终止合同，且公司须按全国最低价补足已销售货物价差所致的金额。
2. 合同期内，公司须随时关注全国价格动态，若有降价，应第一时间通知我院，并按降价后的价格执行。



竞选人： 	（盖竞选人单位公章）

 	年   月   日  








医药价格和招采信用评级等级承诺书
经在国家医疗保障局官网（http://www.nhsa.gov.cn/col/col126/index.html）及各省省级集中采购机构官网查询，我公司的医药价格和招采信用评级为（须在下列对应方框中打勾）：
□ 良好
失信：
□ 一般
□ 中等
□ 严重
□ 特别严重
我公司对医药价格和招采信用评级等级做出如下承诺：
1、 上述评级等级真实、有效。
2、 承诺定价、营销、投标、履约过程中不发生包括但不限于《国家医疗保障局关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》（医保发〔2020〕34号）中《失信事项目录清单》所列行为。
3、 承诺员工（含雇佣关系，以及劳务派遣、购买服务、委托代理等关系）或具有委托代理关系的经销企业不实施失信行为使己方医用耗材获得或增加交易机会、竞争优势。
4、 对于违反前述承诺事项的，承担失信违约责任。


竞选人：               （盖竞选人单位公章）

 	年   月   日  




产品质量及售后服务承诺书
致哈尔滨医科大学附属第二医院：
我方在此郑重声明并承诺：
1. 如若入围，我方保证按照入围产品目录及时向采购人进行供货，并确保耗材安全、质量符合国家相关要求；我方保证向采购人所提供耗材的货源及质量真实、合法、有效，保证合同期内的货源供应，若提供虚假证明致使不合格产品进入医院，并给医院造成损失的，我方负全部经济赔偿，给医院带来声誉损失的，我方终止与医院合同并赔偿由此给医院造成的实际损失，自愿承担因违反上述要求而造成的一切法律责任。
2. 我方接受24小时不间断服务方式，并保证在30分钟内响应医院需求，4小时内送达，不影响临床使用。因不可抗力或供应商原因导致逾期送达的，每逾期一小时，我方按实际损失支付违约金。
3. 如我方不按承诺书内容执行，将自动放弃在此次入围遴选项目中的所有权利，并接受所有不利后果，包括但不限于赔偿医院损失、进入医院黑名单等。
                                                       特此承诺。

竞选人：                      （盖竞选人单位公章）

日期：       年       月       日
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